**医用干式胶片采购需求**

**一、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 材质 | 产地 | 最高限价 | 必备条件 |
| 1 | 医用激光胶片（非喷墨打印和碳粉打印） | 14\*17英寸 | 由PET基板包被银盐和保护层组成 | 国产 | 16元/张 | 满足医院售后服务要求，提供干式胶片厂家必须做好对以后使用过程中发现的问题及时解决和处理。并提供多功能自助胶片打印机。提供胶片打印服务，所配备的多功能自助胶片机打印效果好，成像清晰，并对其进行维护与维修。 |
| 2 | 医用激光胶片（非喷墨打印和碳粉打印） | 8\*10英寸 | 由PET基板包被银盐和保护层组成 | 国产 | 7.5  元/张 | 满足医院售后服务要求，提供干式胶片厂家必须做好对以后使用过程中发现的问题及时解决和处理。并提供多功能自助胶片打印机。提供胶片打印服务，所配备的多功能自助胶片机打印效果好，成像清晰，并对其进行维护与维修。 |

**二、技术参数要求**

1.成像原理：干式激光成像，非喷墨打印及碳粉激光打印。

2.打印速度：每小时≥100/张(14X17)，同时在线打印胶片规格：14\*17、8\*10。

3.自助打印扫描方式：条形码扫描；识别方式：OCR识别。

4.自助打印终端同时在线片槽3个，胶片首次输入时间：≤90秒

5.胶片装载：14\*17为≥100张/盒；8\*10为≥150张/盒；

6.分辨率≥500DPI，灰度≥14 bit。最小像素50微米，支持全景数字乳腺打印。

★7.环保式干式激光相机，无须更换空气过滤网，具有红点设计。

8.胶片密度（Dmax）≥3.8，必须提供检测报告予以证明。

★9.环保型胶片，不产生任何刺激性气体，采用水溶性涂布技术。

10.售后服务：终身保修服务（含零配件）。

**三、资质要求**

1. 生产企业通过ISO9001和SO13485质量管理体系认证。
2. 生产企业的自助打印设备须通过ISO27001信息安全管理体系认证。
3. 产品须提供CE认证（多功能自助取片机和医用胶片）。
4. 产品须取得第一类医疗器械备案凭证和生产备案凭证。
5. 产品（软件、自助设备、胶片、胶片打印机）须为同一生产厂家。
6. 产品须具有自助知识产权（软著权、外观专利、实用新型专利）。
7. 胶片须具有权威检测报告，符合国际检测标准。